## Slide 1
1
Z7 的声子收集效率
李志恒 · 明尼苏达大学 · SuperCDMS SNOLAB Run 4 · 2026 年 9 月
github.com/ZhihengLi0/urop → snolab_run4_phonon_pulse_analysis/collection_efficiency/

## Slide 2
主要思路
2
对于在 0 V 下工作的探测器（没有 NTL 效应）：
收集效率 = TES 吸收的能量（所有通道求和） ÷ 事件放进晶体的 10.37 keV
样本：Z7，Ge 活化的 K 线事件，来自 SNOLAB R4（2207 个事件，30 个 series，11 个通道）。

## Slide 3
公式和它需要的两个数
采用 CDMS 收集效率文档里的 Method 1
3
δP = 电流变化 δI 之后焦耳热的变化量：一个线性项，加一个很小的二次项。
I₀：工作点上流过 TES 的电流 · R₀：工作点上 TES 的电阻 · R_L = R_p + R_sh：负载电阻（R_p 寄生电阻，R_sh 分流电阻）· δI：电流的变化，来自波形
文档里还有一个 Method 2：换成我们的符号是 δP = I₀(R_L − R₀)·δI − R_L·(δI)² —— 线性项相同，只有二次项不同，能量低 1.7%（PBS1，15 个事件的中位数）。
来源：Antoine Rehberg 的 CDMS wiki 页面 Collection Efficiency Analysis — confluence.slac.stanford.edu/spaces/CDMS/pages/542577254

## Slide 4
例子：一个脉冲
Z7 PBS1，事件 30646： 同一条波形，读成 ADC 计数、读成电流、读成功率
4
双指数拟合用的是 100 kHz 低通之后的波形（蓝线），不是原始采样点；原始采样点只是画出来对照。

## Slide 5
脉冲高度：从拟合取，不从最大的采样点取
5

## Slide 6
功率脉冲，它的面积就是能量
6

## Slide 7
为什么对拟合积分，不是对原始数据
7
上：这两个事件的原始电流；右上角小图把脉冲之后的基线放大。下：由原始电流累计的能量（灰）和由拟合累计的能量（红）。
右：脉冲过后电流比基线低 6 nA —— 埋在 28 nA 的噪声里看不出来，但 24 ms 积下来就是 −420 eV：原始 −169 eV，拟合 277 eV。

## Slide 8
同一个事件的其他通道：加起来是 33%
Z7 事件 30646；11 个通道里的 4 个
8
各通道分到的能量很不均匀：60% 落在第 1 面；PES1 一个通道就有 489 eV，而 PES2 只有 195 eV。
11 个通道加起来：3419 eV = 10.37 keV 的 33.0%。 PDS2（右下）有一个缓慢的大起伏。

## Slide 9
现在看所有事件：一个通道给出又宽又歪的分布
PBS1，1917 个 K 线事件，每个事件一次拟合、一次积分
9
红色：来自拟合。灰色：官方窗口在原始波形上算的。峰位只差 0.2%。
峰 285 eV，宽度 15% —— 这可是一条能量固定的谱线。
往右拖的尾巴，是发生在这个通道附近的事件。
单通道的宽度是事件位置，不是噪声。

## Slide 10
各通道求和：30.5%
每个 K 线事件被 TES 吸收的总能量
10
10 个通道求和，1827 个事件：3162 eV = 30.5%，宽度降到 7.5% —— 位置效应抵消了。
PDS2 不算在内：它只有 42% 的事件能拟合上，而这些事件都发生在它附近。
收集效率 30.5% ± 2.3%（σ/μ = 7.5%）。
红线：10.37 keV —— 三分之二的能量根本没到 TES。

## Slide 11
总结，以及还没落实的
11
电流脉冲通过 TES 方程变成功率脉冲；功率下面的面积就是能量。
能量用拟合脉冲来算，所以不受峰值噪声和基线漂移的影响。
Z7 把一个 10.37 keV 事件的 30.5% ± 2.3%（σ/μ = 7.5%）吸收进 TES，10 个通道求和。 CDMS 文档在 R37 CUTE tower 上得到的是 26–41%。
还没落实：只做了 Z7 · Z7 的偏压没有确认（按 0 V 算） · 没有 dI/dV · PDS2 没有算进去 · 12.5% 的事件在任何通道都拟合不上。

## Slide 12
Backup — 事件谱
12

## Slide 13
Backup — 文档里的两个 Method
13
δP = I₀(R_L − R₀)·δI + c₂·R_L·(δI)² c₂ = 2 是 Method 1（本报告用的），c₂ = −1 是 Method 2
两者只有二次项不同：能量差 1.7%（PBS1，15 个事件的中位数）—— 远小于单通道 15% 的宽度和求和后 7.5% 的宽度。
完整方程里的电感项需要 L 和 loop gain，要从 dI/dV 来，MSI 上这些 series 没有这个数据；这一项被忽略。
官方 Eabs（触发在第 16383 点，基线是 93..15758 点的平均，5 阶 20 kHz 预滤波，窗口 −0.5/+1 ms，同一个公式）复现到 0.2%；直方图页上的灰色轮廓就是它。

## Slide 14
Backup — 公式推导和逻辑
14

## Slide 15
Backup — 15 个事件，拟合电流和功率（PBS1）
15

## Slide 16
Backup — 15 个事件，累计能量（PBS1）
16

## Slide 17
Backup — 事件 30646，全部通道
17

## Slide 18
Backup — 每个通道的能量分布
18

## Slide 19
Backup — 事件计数：每一步排除了多少
19
K 线附近的 PTOFamps 窗口（30 个 series，无 trigger cut）： 2207 个事件
− 276 个（12.5%）：双指数拟合在每个通道上都失败（NRMSE 全部 > 0.2）—— 疑似 pileup / glitch，未逐个检查
= 1931 个至少有一个通道拟合成功
− 104 个：10 个核心通道里至少有一个拟合失败 —— 总能量缺一块，加进去会偏低
= 1827 个（占 2207 的 83%）进入总能量分布
通道层面的排除（另算）： PDS2 不计入（只有 42% 的事件能拟合，而且都是它附近的事件） · PFS2 在 Z7 上没有数据

## Slide 20
Backup — 系数背后的 TES 偏置电流 I₀
20
每个通道每个 series 一个 I₀（detectorConfig，30 个 series），按进入求和的 1827 个事件加权。红色虚线：所有 series 都用的那个值（第一个 series，如 PBS1 −18.07 µA）。
两个偏置状态：6 月 17–20 日（1225 个事件）就是所用的值；6 月 21–23 日（602 个事件）|I₀| 大 10%、R₀ 小 20%。两个状态下拟合出的脉冲一样（能量和下降时间差 2% 以内）；组里的标准处理（Default_tag，逐 series 用各自配置）在第二个状态给出的 Eabs 低 16.5%。待解决。